| 序号 | 设备名称 | 规格 | 预算 | 预估年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔用透明质酸钠凝胶 | 2ml/支 | 368元/支 | 200支 |

宫腔用交联透明质酸钠凝胶技术参数

1、★结构：采用交联制备技术，从而形成稳定有序的三维交联网状结构。

2、有效使用量：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的有效使用量应不小于标示装量的85%;5支平均值应不小于标示装量的90%。

3、含量：透明质酸钠含量应为标示质量浓度值(5.0mg/ml)的90%~120%

4、透光率：宫腔用交联透明质酸钠凝胶以配制液为空白对照,在波长660 nm处透光率应不小于95.0%

5、pH值：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的pH值应在6.8 ~7.5范围内

6、渗透压	：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的渗透压摩尔浓度为270mOsmol/L-350mOsmol/L。

7、★动力粘度	：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的动力粘度应不小于35000mPa· s。

8、蛋白质含量	宫腔用交联透明质酸钠凝胶的蛋白质含量应不大于O.1%(质量分数)。

9、紫外吸收：宫腔用交联透明质酸钠凝胶在波长280rm和260rm处的吸光度应不大于1.0

10、重金属总量和微量元素	宫腔用交联透明质酸钠凝胶的重金属(以铅记)应不大于10 ug/g ；微量元素：砷应不大于1 ug/g；铬、镉、铜、铁、汞、镍、铅、钼分别应不大于10 ug/g。

11、乙醇残留量：宫腔用交联透明质酸钠凝胶乙醇残留量应不大于1OOug/g。

12、无菌：按照《中华人民共和国药典》二部附录中规定的方法检验,宫腔用交联透明质酸钠凝胶应为无菌。

13、细菌内毒素：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的细菌内毒素限量应小于0.5EU/ml。

14、溶血性链球菌溶血素：宫腔用交联透明质酸钠凝胶应无溶血环。

15、★注射器柄推挤力：宫腔用交联透明质酸钠凝胶不连接任何套管时,推挤力应低于25N。套上延长管时(延长管内径≥2mm,长度=15cm),推挤力应低于45N。

16、溶胀度：宫腔用交联透明酸钠凝胶溶胀度应小于25。