	序号
	设备名称
	数量
	预算（元）

	1
	听力计
	1台
	10万

	2
	隔音屏蔽室
	1台
	10万

	3
	声阻抗仪
	1台
	16万

	4
	耳声发射仪
	1台
	18万

	5
	客观听觉测试平台
	1台
	35万

	6
	眼震视图仪（VNG）
	1台
	45万

	7
	甩头试验仪（VHIT）
	1台
	30万

	8
	耳鼻喉科综合诊疗内镜摄像系统

（含70°喉镜+鼻内镜+耳内镜\摄像系统）
	2台
	25万


一、 听力计技术参数

★1、具备气导纯音听阈测试、骨导纯音听阈测试、声场测听、言语测听、特殊测试、自动掩蔽助理功能、声级计功能（声场校准功能）。
★2、声场测听中功放内置，声场功率输出：≥ 3 个接线端，3 x 40 W（峰值），负载8Ω。
3、频率输出范围：头戴式气导耳机：≥ 125Hz-12500Hz，骨导耳机：≥ 250 Hz-8000 Hz，
声场测试：≥ 125 Hz-12500 Hz。
★4、频率精度：≤± 0.03%。
5、有比较听力图选项：同一张听力图上显示以往所有此病人听力图。
6、言语香蕉图:用于显示正常听力的言语区域。 

7、声强输出范围：气导耳机：-10dB HL-120dBHL，骨导耳机：-10dB HL-75dB HL。
8、声强步进梯度： ldB、 2dB、5dB 步进。
9、谐波失真：气导：<2.5% ，骨导：<5.0%
10、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音、脉冲啭音、连续纯音、连续啭音、FRESH刺激声。
11、有合适儿童测试的FRESH刺激声。
12、掩蔽声类型：白噪声、窄带噪声、言语噪声。
★ 13 、言语测试参数：

① 提供普通话言语测试材料，包括单音节词表、双音节词表、短语词表、句表。
② 其他言语测试材料：可添加 MP3 、 WAV 格式音频材料，也可通过外接设备给声。
③ 评分功能：具备自定义评分及自动评分功能。
④ 言语测试内容：可测试言语察觉阈 SDT 、言语识别阈 SRT 、舒适阈 (MCL) 、不舒适阈 (UCL) 、言语识别率 SRS。
★14、声场测试参数：内置 ≥3 通道声场测试功放，可直接接驳扬声器或视觉强化测听 VRA 系统，无需另外功放。
15、特殊测试：纯音Stenger 测试 与言语Stenger 测试、SISI、ABLB、修正后的Carhart 方法执行纯音衰减测试 、Stenger 测试、Weber 测试、Rinne 测试、可接受噪音声级(ANL) 测试
16、通讯功能：双向通讯功能。
17、监听功能：可监听刺激声以及病人回话。
18、操作界面：中文界面操作面板和中文界面操作软件。
19、可通过电脑键盘操作，如频率调节、声强调节、给声、左右耳切换、气骨导切换等所有听力的相关操作。
20、测试报告：免费开通单独编辑报告的软件，可自定义编辑的中文测试报告，可保存为 PDF 格式或 XML 格式电子报告，支持 HIS 或 PACS 系统数据共享。
隔音屏蔽室技术参数
★1、隔声屏蔽室尺寸（单位： mm )，外尺寸：≥2000x2400x2600（长 x 宽 x 高）

2、接地电阻：≤4Ω

★3、屏蔽层：六面墙体及隔声门内均铺设80目铜网，门框门板安装指簧铜片

4、隔声屏蔽室标配观察窗，隔声屏蔽室标配钢制磁控屏蔽门，室内铺设环保石塑地板
5、屏蔽效能：50-4KHZ,80 dB ,AABR、ABR使用。
6、隔声量：环境噪声≤55dB（A）时室内本底噪声≤30dB（A）。
7、换气系统：换风量≥100m3/小时，消音量≥30dB(A)
8、隔声屏蔽室标配10通道音频信号转接器和前置放大器转接孔盖板

9、信号转接器：规格：φ6.5mm立体声插座，数量：10通道（内外各10个）

10、照明系统功率：22W三基色静音节能灯。
11、隔声屏蔽室内饰选用优质冲孔铝板。
★12、墙面选用优质冷轧钢板和镀锌钢板加工，表面经静电喷涂，墙内敷以无甲醛环保吸音棉，室内空气质量符合GB50325-2020标准。
声阻抗仪招标参数

一、功能：为中耳部位病变提供诊断依据

二、技术参数

1、主机自带≥10英寸中文彩色大屏可同时显示左右耳鼓室图、声发射等测试数据；

2、主机自带游戏动画显示，方便儿童测试，并提供相关测试界面图片证明；

★3、探头音频率：226Hz，678Hz，1000Hz；强度：85dB SPL±1.5dB

4、增益控制：AGC，气压控制：自动/手动。
5、压力转换：50、150和250daPa/s或自动。
6、范围：默认值+200～-400daPa最大+300～-600daPa

7、声顺值范围：0.1ml-8.0ml。
8、压力限制：－800daPa和＋600daPa

9、同侧刺激频率（纯音）：500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz

  10、同侧刺激（噪音）：宽带，高通和低通、范围：0.5、2kHz：60至105dB HL ，                     1kHz：60至110dB HL， 3、4kHz：60至100dB HL

  11、对侧刺激（纯音）：125Hz、250Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz   

  12、对侧刺激（噪声）：宽带，高通和低通、范围：125Hz：60至 70dB HL ，                          250Hz：60至 110dB HL，500Hz-6kHz：60至120dB HL，8kHz：60至110dB H

13、手动/自动声反射测试：自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合。
★14、咽鼓管功能测试：完好和穿孔鼓膜咽鼓管功能，咽鼓管异常开放功能，提供原厂证明资料。
15、声反射刺激音： 连续音、脉冲音，提供主机设置截图或操作手册证明。
★16.打印方式：通过USB接口直接连接打印机输出测试报告，并带有医院LOGO，还可连接电脑打印测试报告。
★17..原厂配置0.2ml，0.5ml，2.0ml，5.0ml四种体积校准器。
18、配置清单：主机
1台；探头
1副；对侧耳机
1副；测试用耳膜头
1盒；操作手册和多语种CE手册
1份；电源线
1 根；合格证
1份；校准腔
1只；工作站：1套

耳声发射仪技术参数

一、整体性能

1、操作方式：双模式，触屏或电脑Bio-link软件操作

2、内置1000个测试结果

3、测试流程：自定义测试序列

4、电池供电，可充电

5、彩色触摸屏（图形液晶显示器）

6、QWERTY键盘支持直接输入患者信息（姓名、生日、ID、检查者、日期和时间）

7、电池长续航8小时
8、儿童动画模式

9、多语言操作软件

10、通过患者编辑软件（Bio-link）上传测试结果，或将软件数据下传给主机，结果导出其他EMR软件

11、NOAH软件兼容

12、打印：通过标签打印机、PDF或通过Bio-link软件打印

13、从设备传输所有数据直接到PATHTRACK 或导出至其他跟踪中心软件

二、DPOAE功能技术要求
1、模块：DPOAE快速，DPOAE诊断，DPOAE阈值

2、刺激声类型：纯音、FM调频音（fm=1.4~1.6 Hz，调制深度=1 kHz为50 Hz，4 kHz为100 Hz）

3、★双耳同时测试

4、★多频同时测试
5、★测试频率可自由组合选择，重复校准的最大次数≥3次
6、Scissor paradigm自动强度关系(L1=0.4 L2 + 39 dB SPL)

7、显示信息：响应水平、噪声水平和测试进度

8、测试结果：通过/有明确响应，未通过/无明确响应，或测试结果不完整

9、反应识别：相位统计导出频谱SNR标准

10、噪声识别：近2f2-f1处窄带噪声

11、残余噪声计算：加权叠加，综合叠加因素

12、伪迹拒绝：加权叠加

13、泄露检查（可选）：反馈信号分析（440 Hz探测音）

14、探头检测：最大声压极限（“刺激声”），扬声器间对比（“对称性”），泄露检查（“探头匹配”）

15、校准：耳道容积校准的耳内校准

16、采样率：48 kHz（刺激声，响应）

17、测试间隔：4096采样

18、★≥5种卡通模式

19、测试频率（f2）：

DPOAE快速/阈值：1、1.5、2、3、4、5、6、8 kHz

DPOAE诊断：

a.标准：1、1.5、2、3、4、5、6、8 kHz

b.线性：0.8-10 kHz（最小步长10 Hz，取决于起始频率和停止频率）

C.对数：0.8-10 kHz（每倍频程1~30个频点）

20、f2/f1频率比：1.22，允差±1%

21、刺激强度（L2）：

(1)DPOAE快速/诊断模块L2：30-65 dB SPL，步长5 dB

(2)DPOAE阈值模块L2:15~65 dB SPL，步长5 dB（L2最小刺激强度15-30 dB SPL）

22、L1/L2关系

(1)DPOAE快速/阈值：自动（L1=0.4 L2 + 39 dB SPL）

(2)DPOAE诊断：自动（L1=0.4 L2 + 39 dB SPL），L1=L2，L1=L2+5 dB，L1=L2+10 dB（L1最大为65 dB SPL）

23、SNR通过标准：6, 9, 12 dB

24、★DPOAE强度通过最小标准：-20dB, -15dB, -10dB, -8dB, -5dB, 0 dB

25、整体通过标准：X out of y (y =所选频率的个数，X = y/y-1/y-2 & X > y/2)，尽可能快（即在满足总体标准或不能满足时立即停止）

26、再次校准直到停止的最大次数：0, 1, 3, 10

27、手动复测特定频点（DPOAE筛查模块）

28、自动复测未通过频点（DPOAE诊断/阈值模块）

29、DPOAE诊断测试时间：自适应时间停止、手动设置最小/最大时间停止（2-120 s）

客观听觉测试平台招标参数

★1 、功能模块：ABR（带标记功能的ECochG、中潜伏期电位、长潜伏期电位（P300，MMN等）、电子耳蜗刺激控制）、ASSR、VEMP、具备40Hz相关电位测试等功能。

2、 全中文界面操作软件，可以与听力计声阻抗等其他听力设备数据库软件兼容，方便病人信息管理，节省时间；也可将患者初复诊数据在同一界面进行对比，评估治疗效果

b．性能要求

★1 、刺激声类型： 具备耳蜗延迟代偿特性的CE-Chirp声；短声（Click）；Toneburst声 ；NB CE-Chirp声 ；自行录制刺激声 

2 、刺激强度：-10 —115 dB nHL，1dB步进，还可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），特别适合对熟睡中的婴儿测试

3 、计权运算：贝氏计权（Bayesian Weighting）

4 、测试质量指示: 反应可信目标值95%、97.5%或99%

5 、具备ABR智能辅助系统：智能波形判别（Fmp）系统和受试者状态监测系统（残余噪声），使结果准确可信，并提供操作截图

6 、数据采集：分析时间：0-900ms时窗；采集开始：刺激声开始时间±2ms；A/D分辨率：16bit；每条曲线点数：450点

7 、滤波器：低通及高通数字滤波器；低通FIR（有限脉冲响应）滤波，不发生波峰时移；高通滤波器模拟巴特沃思：0.5Hz-100Hz 6或12dB /倍频程。在测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置

8 、同时具备40Hz和90Hz稳态反应，在同一测试中可做更改

★9  耳蜗电图EcochG:可自动计算-SP/AP的波幅比和面积比，并提供面积比报告图

★10、 多频稳态采用刺激声 ：NB-CE Chirp声，缩短测试时间，并提供测试协议截图

★11在进行ASSR测试时每侧耳可不同频率不同声强同时测试，还可双耳同时测试，且每个频点可独立控制

12、前庭肌源诱发电位（VEMP）技术要求：

1)患者肌肉紧张度水平指示：实时显示EMG紧张度水平

2)肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿

3）每个测试曲线数：无限制

4)自动测试协议：预设多个自动测试协议，包括短声（Click）、500Hz和1000Hz短纯音测试CVEMP和OVEMP操作者可自定义并添加任意多个自动测试，自动测试过程中可以插手动控制

5）数据采集：分析时间：-20-80ms（最大150ms）时窗

6 )采集开始：刺激开始时间±20ms

二、产品配置

（1）.主机 1台；（2）.前置放大器 1副；（3）.插入式耳机1副；（4）.测试模拟器 1套；（5）.USB线 1根；（6）.数据库软件光盘 1套；（7）.电极电缆 1套（8）.电源线 1根；（9）.皮肤清洁膏 1套；（10）.电极片  1套；（11）.操作手册 1份；（12）工作站  1套；

眼震视图仪技术参数

一、技术要求：

1摄像头眼罩

★1.1.侧置摄像头：双摄像头，位置和焦距独立可调，侧反射图像采集;

1.2连接：USB2.0或更高

1.3通道：4通道 

1.4采样率：双眼同时记录≥90帧/秒

1.5捕获分辨率：640×480像素@100帧/秒

1.6眼球追踪范围：水平≥±30º /垂直≥±25º 

1.7追踪精确度：±0.15º 

★1.8眼罩: 自带遮光板及固视灯 、海绵垫

2、场景同步摄像系统

2.1通过VNG软件同步记录视频、音频文件

2.2最大分辨率：1080p/30fps-720p/30fps 全高清高分辨率视频

3、视觉刺激屏

3.1通过VNG软件控制刺激源

3.2屏幕尺寸：≥55英寸

3.3显示分辨率：≥4K

4、冷热刺激器参数

   4.1通过VNG软件自动控制

4.2输出气流速度：8到10升/分钟 

4.3冷气输出空气温度：20到30°C（递进1°C增量）

4.4热气输出空气温度：40到50°C（递进1°C增量）

4.5温度精确度：≤±0.55°C

5、软件工作站特性

★5.1.测试项目：视频Frenzel、自发性眼震试验、凝视试验、扫视试验、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、双温冷热试验、单温热筛查试验、静态位置试验、动态位置试验、瘘管试验、VOR抑制试验(VORS)、视觉VOR试验(VVOR)

5.2.自发性眼震及眼动试验增加固视灯选项，无需反复移开遮光板观察眼震

5.3.温度试验的眼震峰值自动分析，提供三种开启固视抑制灯的选择：手动、定时和自动开启

5.4.实时记录，实时分析，操作者能够提前关注异常表现

5.5.内置场景摄像功能，在软件内查看场景视频；眼震波形、眼球视频、场景视频、场景声音四位一体回放

5.6.测试和回放时可以放大眼球视频或眼震波形

5.7.配备显示器，可提供全视野刺激，非眼动测试时全屏显示眼球图像和场景视频及音频

二、配置清单

1、主机眼罩           1副

2、摄像头             2只

3、冷热刺激气         1台

4、场景摄像头         1副 

5、数据软件           1套

6、液晶刺激源         1台

7、电源线             1根

8、数据传输线         1根

9、工作站             1套  

甩头试验仪（VHIT）技术参数

一、主要功能参数：该设备是做VHIT甩头试验来评估受试者前庭功能的一项快速测试方法。具备以下功能模块以及要求：

1、甩头模块：快速鉴别和定位受损半规管：左右水平、左前右后、右前左后。

2、视频Frenzel功能模块：可做视频放大观察、自定义检查方法、视频记录并建档。

★3、头脉冲试验水平和垂直半规管均经金标“巩膜线圈验证”（需提供相关文献支持）
★4、头脉冲实验中增益算法需采取面积算法，以保证收集数据的精确性

二、主要技术参数：

1、接口：≥USB2.0连接 PC

2、头动输入：≥9轴运动感应器

★3、眼动输入：内置固定单眼，保证轻质量与摄像头位置稳固，避免位移带来的数据误差及摄像头的安全、耐用性

★4、眼罩质量（含摄像头）≤60g
★5、采样率：≥230帧/秒

6、眼球跟踪：≥100像素 x 100像素-高清摄像系统

7、前庭软件：Windows 图形用户界面；高性能分析软件；测试数据的数据库存储；精密的患者和测试数据管理，可对患者不同时期的检查数据进行对比；多样化的报告，二维图精确各个成功甩头增益，六角图直观分析患者功能；

8、校准：
眼罩内置2束独立校准激光。激光规格：
　

8.1、波长：≤ 660 纳米

8.2、输出功率：≤0.9 毫瓦

9、散热：内置独立的散热系统
　

10、标准：安全性能遵循 UC 60601-1,1ｅｄ．﹐IEC60601-1,2ｅｄ, EMC遵循IEC6-6-1-1-2,3．ed.

三、主要配置：主机、眼罩固定盒、面垫、靶点、线夹、前庭软件、用户手册、同步视频摄像、中文说明书、工作站等。

耳鼻喉综合诊疗台摄像系统招标参数

一、诊疗台性能参数

★1、操作台面：治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色；

2、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，台面尺寸：940×570mm.书写台台面尺寸：1020×570mm；

3、喷枪：2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不宜堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB

4、吸引枪：吸力0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤40dB

5、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB

6、喉镜预热器：450W,加温时间9-20秒可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护

7、LED聚束光照明灯装置：色温3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，万向移动可在任意位置固定

★8、内置式冷光源：LED光源；3.7V；50W，为设备扩展功能，预留空间

9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电

10、工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等

11、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照CMD ISO9001/13485及欧盟CE对医疗产品的排放要求设计，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能

12、正压力泵：75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为3Kg/cm²以上

13、负压力泵：350W，：性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为700mmHg

14、阅片灯：LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管,
二、摄像系统性能参数

★1、全高清单晶片摄像系统：1/3英寸高分辨率彩色CMOS晶片，晶片分辨率为1920×1080P 60Hz逐行扫描；宽高比为16:9； 

  2、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度； 

  3、信噪比≥56dB；

  4、双白平衡功能，自动记忆白平衡；

  5、图像亮度51级可调，调节范围0-50

  6、自动增益：微处理器自动调节；

7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰；

8、输出方式：可输出高清信号：DVI×1，HDMI×1也可输出标清信号：×1CVBS、VGA×1；

  9、一体化设计高清专用摄像头接口；

★10、具有3级窗口可调，用于不同内镜反光的消减；

11、消光强度三级可调，方便检查或术中反光的消减；
12、 LED光源；照度：≥2000000LUX；色温：5600K；光输出孔规格：∮10

★13、发光模组寿命：不得小于20000小时

★14具有累计使用时间记录功能
15、监视器屏幕尺寸：24英寸；屏幕比例：16:10（宽屏）；最佳分辨率：1920x1200

16、台车规格：高：1150mm、宽：500mm、深：460mm；层数：五层、有摄像头挂架、显示器支架、三轴向控制，台车内具有线路整理装置，前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱

17、鼻窦镜  1根；70°喉镜    1根；耳内镜  1根

产品配置清单

	序号
	物品名称
	数量
	单位

	1
	工作主台面

	1
	张

	2
	书写台台面
	1
	张

	3
	箱体

	1
	套

	4
	LED照明灯
	1
	套

	5
	内置式LED冷光源

	1
	套

	6
	病人座椅
	1
	张

	7
	医生座椅
	1
	张

	8
	阅片灯
	1
	套

	9
	高清摄像主机
	1
	台

	10
	HD摄像头（3.5米连线）
	1
	个

	11
	光学接口
	1
	个

	12
	全高清液晶监视器
	1
	台

	13
	LED冷光源（含导光束1根）
	1
	台

	14
	台车
	1
	台

	15
	高清工作站
	1
	台

	16
	耳内镜
	1
	根

	17
	鼻窦镜
	1
	根

	18
	70°喉镜
	1
	根


	设备名称
	数量
	预算

	等离子手术系统
	1台
	8万


设备用途：用于人体组织的等离子切割、消融、止血、凝固功能；配备有盐水滴注、吸引功能的等离子刀头；能用于鼻甲肥大、扁桃体、腺样体炎症及增生肥厚的治疗；同时能开展鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结和息肉等方面的治疗。

3、工作频率：100KHz

4、配备有流体通断器，用于控制手术中生理盐水的流速和通断。流体通断器为医疗设备在产品注册证有注明。

★5、输出功率：1-9档可调，并能实时显示，最大输出功率要求达到300W。

5.1等离子汽化切割（ABLATION ）功率：1-9档可调

5.2等离子消融凝血（ PLACOAG ）功率：1-9档可调
6、阻抗显示：阻抗显示为0-999，具有阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

★7、工作计时：能实时显示治疗时间，0s-99min循环。（要求在设备上有对应显示界面）
8、整机功耗 ≤ 250±37.5W
9、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计。9.1具有阻抗、功率、时间显示；

9.2手柄刀头（ELECTROOE)、脚踏开关（FOOTSWITCH）连接工作状态正常，主机面板上有对应得指示灯显示。
10、工作温度：工作时，作用在组织上的温度为40-70°C。

★11、具有专用的耳朵手术电极，单极片刀头设计，满足各外耳道脓肿切开引流术、耳前脓肿切开引流术等，电极长度110mm-290mm，尖端直径φ0.9mmφ-3.8mm，（需提供实物样品）
12、故障显示：治疗刀头和脚踏开关连接主机，有对应指示绿灯显示，表示连接正常。如遇脚踏开关故障或刀头损坏，对应的指示灯会变成红色，提示医生更换配件。
13、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固。

13.2工作模式≥3种，切割模式≥2种，止血、凝固模式≥1种。

13.3多刀头可选：根据不同的部位和病症配备不同型号的治疗刀头。
13.4具备多极切割功能，配有滴注生理盐水的刀头，能在盐水下产生等离子能量，切割组织。适合开展扁桃体肥大、腺样体、息肉增生等手术。

13.5阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统，阻抗监测数值能在主机控制面板上显示。

13.6主机连接治疗刀头，能根据不同刀头自动设置合适的输出功率。

13.7能通过脚踏开关启动、切换切割和凝固止血模式。
设备配置：主机1台；流体通断器（流量控制器）1台，手柄1把；治疗电极1个,脚踏开关1副。

	设备名称
	数量
	预算（元）

	耳鼻喉手术动力系统
	1套
	45万


耳鼻喉手术动力系统招标参数
一、鼻科动力系统技术参数
	序号
	技术参数

	1
	可用科室：耳鼻喉科，神经外科，小体骨科，整形外科，口腔颌面外科

	2
	主机：

	2.1
	一机多用，可针对不同手术需要同时接驳鼻刨削，80000转耳钻，微型打孔钻等。

	2.2
	大屏幕液晶显示，即使在光亮度极低的情况下也能看清，可同时显示转速，冲水量，加速模式和旋转方向。

	★2.3
	S120鼻钻带360°旋转，旋转模式为往复模式，转速可在500-5000转/分间数字化调节，旋转模式为单向模式，转速可在600-12000转/分间数字化调节，扭矩可达4Ncm。

	2.4
	冲水泵主机一体化设计，方便使用，10档流量可在15-130毫升/分间图示化调节。可选择同步/延迟冲水。

	2.5
	每档流量对应的实际流水量数值为（单位：毫升/分）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
17
30
40
50
60
70
80
105
130


	★2.6
	具有末次手术记忆功能，方便同一医生长期使用。

	3
	脚控开关：

	3.1
	防水设计，全金属结构，能适应手术室各种环境。

	3.2
	电动式无极变速踏板，可按比例控制转速，可根据医生踩踏的力度而调整速度。

	3.3
	带多种功能选择。脚踏左键可控制冲水泵的启停和转速，脚踏右键可切换旋转模式，增加旋转速率。

	4
	S120鼻钻手柄：

	4.1
	鼻科手柄 1把（可360°旋转），重量198g(不含马达线和工具头)，扭力15mNm, 直径18mm长度 140 mm角度15度，执笔式握法，符合医生手术习惯。

	★4.2
	可调单次鼻刨削往复频率
接OSSEODUO一体机时，连续旋转可在 600-12000转/分间数字化调节。震荡旋转可在500-5000转/分间数字化调节
接OSSEOUNO鼻钻台式机时，连续旋转可5挡调节，分别为500，2000,4000,6000，8000转/分。震荡旋转可5挡调节，500,1500,2500,3500,5000转/分。

	★4.3
	无碳刷马达设计鼻钻，可高温高压消毒，

	4.4
	导管联合技术，冲水管路和手柄一体化设计，更换刀头无需插拔冲水管，

	★4.5
	配有直排吸引的手柄，内置同轴式（直线）灌注和吸引通道，吸引力强，不易堵塞。

	4.6
	提供可收费一次性使用或可重复使用金属制造的刨削刀头和各种角度的鼻窦手术刀头，刀头可拆卸设计，清洗彻底，满足各种手术需要。

双面锯齿直刀头直径4.0mm 长度10cm ，用于鼻窦手术。

40 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度10cm 用于鼻窦手术。

60 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度10cm，用于鼻窦手术。

40 °双面锯齿刀头（弯背侧开口）直径4.0mm 长度10cm，用于腺样体切除术。

	4.7
	提供设备专用清洁剂和润滑剂，用与设备的清洁维护和保养。


二、耳动力系统技术参数

（一）主机
1、主机面板同时显示运行模式、转速、单次往返频率、冲水量等各种参数。

2、一机多用可接耳钻和各种切割锯，节约成本。

3、水泵可选择停止/同步/持续等不同步模式。

4、多种手柄可供选择，可同时满足耳鼻咽喉头颈外科、颌面外科、整形外科的多种需求。可用于五官科、骨科、神经外科手术的骨质打磨及切割

5、脚踏开关：防水设计、无级变速。可用脚控进行模式切换/速度储存选择/旋转方向选择/水泵工作状态选择

6、冲水泵：水泵可选择停止/同步/持续等不同模式。

（二）耳钻

★1、无碳刷马达，可136°C高温高压消毒,风冷技术，自身冷却，可长时间连续工作

2、马达和马达线分体式设计，降低使用成本，可高温高压消毒。

3、性能稳定，转速 500－40000转/分，具备正反转功能

4、马达过热报警功能

5、自带温度感应芯片，具过载保护功能，在工作中遇过大阻力（如手柄卡死等）时，马达自动停机并提醒检查故障。

★6.可接各种不同长度的手柄(直手柄，弯手柄)和中耳显微手柄

（三）耳科钻头：具有钨碳钢和金刚砂钻头，钨碳钢钻头，可用100-200次

可接直径2.35mm所有品牌的钻头。
耳动力系统配置：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	动力系统主机（含有脚控开关、冲水泵、注水管、注水管夹）
	台
	1

	2
	40000转马达和马达线
	套
	1

	3
	直柄磨钻手柄（长度70mm）
	个
	1

	4
	弯柄磨钻手柄（长度70mm）
	个
	1

	5
	专用高温高压消毒盒（可同时消毒马达及马达线，直、弯手柄和钻头）
	个
	1

	6
	钻头消毒支架
	个
	1

	8
	清洁油
	瓶
	1瓶

	9
	润滑油
	瓶
	1瓶

	10
	切割钻头（尺寸由科室指定）
	支
	5

	11
	金刚砂钻头（尺寸由科室指定）
	支
	5


