| 吞咽治疗仪（2台） 预算：30万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 吞咽治疗仪（2台） | 响应型号： |
| 具有诊断，治疗，言语训练三个系统。配有言语训练 MP3 音箱，根据诊断结果，仪器会生成针对不同患者不同功能状况的 言语训练方案。 |  |
| 针对和言语吞咽功能有关的神经肌肉进行电诊断。 |  |
| 低频电流≥7种，至少有直流电（G ）、超刺激电流（UR） 、脉冲直流电30 （IG30） 、脉冲直流电50 （IG50） 、调频电流（FM） 、感应电流（FAS） 、指数电流（T/R）。 |  |
| 指数电流T/R：脉冲时间（范围 1s-0.1ms),间歇时间（范围5s-1s，手动释放健或EMG触发） |  |

| 微波治疗仪（2台） 预算：10万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 微波治疗仪（2台） | 响应型号： |
| 输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W； |  |
| 输出模式：连续波、脉冲波、集束波 |  |
| 输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 |  |
| 保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警 |  |

| 超短波治疗仪（1台） 预算：4万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 超短波治疗仪（1台） | 响应型号： |
| 具有治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度、输出先回零保护装。 |  |
| 大、中、小号硅橡胶电极板各1对 |  |

| 床边主被动治疗仪（1台） 预算：7万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 床边主被动治疗仪（1台） | 响应型号： |
| 具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式 |  |
| 具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调 |  |
| 具有脚刹驻机功能 |  |
| 靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。机器可智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。 |  |

| 四肢助（联）动康复踏车（4台） 预算：32万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 四肢助（联）动康复踏车（4台） | 响应型号： |
| 操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态， |  |
| 主机机头搭载平板电脑可通过曲柄调节装置任意调节平板角度，做到360度全方位随意调节角度和观看 |  |
| 设备具有保护（脉氧）停机功能，具有可接收脉搏血氧仪设备（脉搏血氧仪为选配件）数据的接口，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作 |  |
| 可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。 |  |

| 恒温电蜡疗仪（1台） 预算：12万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 |  |
| 恒温电蜡疗仪（1台） | 响应型号： |
| 快速制作蜡饼时间≤1小时 |  |
| 托盘层数：≥15层，同时制作1~15个蜡饼 |  |
| 具有紫外线杀菌装置，对重复使用的石蜡过滤后自动进行紫外线消毒 |  |
| 每组托盘有单独的出蜡系统，出蜡量可单独设置 |  |
| 具有无水化蜡技术，可保证蜡饼内无水分烫伤 |  |

| 红外低频综合治疗仪（2台） 预算：12.56万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司 |
| 红外低频综合治疗仪（2台） | 响应型号： |
| 同时具备三种主要治疗功能：（1）旋磁直肠内腔治疗探头功能；（2）红外治疗功能；（3）药物离子导入功能。 |  |
| 红外治疗灯波谱范围：0.76～5um |  |
| 旋磁红外治疗头表面温度：35℃-50℃，误差±1℃。 |  |

| 肛管直肠压力测定仪（1台） 预算：28.8万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 肛管直肠压力测定仪（1台） | 响应型号： |
| 测压范围： -100mmHg－450mmHg |  |
| 精确度： 在-100 mmHg－100mmHg范围内为±1.5mmHg，在100mmHg－450mmHg范围内±1.5%； |  |
| 扩展功能：可支持扩展胃肠电功能用以检测肠蠕动状况从而判断慢传输型功能性便秘。 |  |

| 肺功能仪（1台） 预算：10万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 肺功能仪（1台） | 响应型号： |
| 至少完成下列检测项目：肺通气功能检查、流速容量曲线、支气管激发试验、支气管舒张实验、第一秒平静吸气口腔闭合压、气道阻力测定； |  |
| 可进行COPD评级、PEF变异率筛查 |  |
| 供电方式：电池供电和交流电供电； |  |
| 质保≥5年 |  |

| 动态血压检测系统（1套） 预算：5万元 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 |  |
| 动态血压检测系统（1套） | 响应型号： |
| 1套系统须包含主机1台，2个记录器 |  |
| 支持长达24小时以上的长时间记录 |  |
| 标配提供血压袖带；有铁环复压或类似设计，保证不脱落 |  |
| 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。 |  |
| 支持预设功能。可设置九种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。 |  |