DSA核心参数

一、适用范围：用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗，可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要。

主要技术要求

（一）球管

1、阳极热容量≥3.3MHu

2、液态金属轴承技术球管

3、平板灯丝技术，灯丝焦点数≥2

4、焦点尺寸≤0.4/0.7mm

5、焦点熔断保护

6、频谱铜滤片≥3档

7、具备栅控球管技术

8、具有智能化曝光调节的功能配置（针对不同患者体厚，完成焦点、管电流、管电压、脉冲宽度、 铜滤片等五项元素的自动选择和调节，在获得最佳图像的同时，有效降低剂量。）

(二）探测器

1、碘化铯非晶硅平板探测器；

2、全16bit影像链，动态灰阶 ≥16bit，灰阶值≥65,000；

3、物理尺寸≥290mm x 380mm；

4、最大物理矩阵≥2480x1920；

5、90°电动旋转平板探测器；

6、可拆卸滤线栅；

7、DQE≥75%；

8、像素尺寸≥160μ m；

9、空间分辨率≥3.2 LP/mm ；

（三）高压发生器

1、高压发生器功率≥100KW；

2、KV 范围 40-125KV；

3、最短曝光时间≤1ms；

4、最大透视电流≥160mA ；

（四）机架

1、悬吊式机架设计；

2、机架运动轴≥3轴；

3、机架投照角度LAO≥120° 、RAO≥150°，CRA≥90°/CAU≥90°；

4、C 臂臂深（不含延长臂）≥90cm；

5、C 臂最大转动速度≥20°/s；

6、C 臂正位旋转采集速度≥55°/s；

7、C 臂侧位旋转采集速度≥30°/s；

8、具有导管床与平板探测器联动的功能；

9、机架和导管床均具备智能防碰撞保护；

（五）低剂量保护

1、须提供最新最高端低剂量成像技术，并注明技术名称；

2、无射线病人定位功能（X线的中心显示在监视器的末帧保留图像上，使医生在射线野中进行病人定位，从而避免了不必要的曝光）

3、低速率的脉冲透视功能透，

4、智能滤过技术

（五）图像处理

1、图像质量优化技术；

2、图像快速3D重建和放大功能、快速三维重建，对比剂流量、流速显示；
3、数据并行处理功能（检查室医生完成非手术室内患者的图像处理，而不影像手术室内患者的正常介入治疗，极大的提高了导管室使用效率）

4、智能去伪影；

（六）临床解决方案:

1、心脏介入解决方案:二维影像方案、 冠脉介入解决方案、结构性心脏病解决方案、电生理解决方案;

2、神经介入解决方案:颅内血管狭窄解决方案、颅内动脉瘤解决方案、颅内动静脉畸形解决方案、卒中救治解决方案;

3、肿瘤介入解决方案:血管介入栓塞解决方案、非血管介入穿刺解决方案、多学科辅助肿瘤治疗方案;

4、综合介入解决方案:呼吸介入方案、骨科介入方案、外周介入方案；

（七）原厂工作站+类CT

1、原厂工作站，类 CT 旋转采集范围 ≥200°，类 CT 旋转采集速度≥55°/s，类 CT 采集帧数≥75 fps，类 CT 动态灰阶≥12 bit，肝癌双期扫描，类 CT 跟三维融合，支持图像与 CT、 MR、融合。

2、支持三维重建，支持容积重建，三维路图。

（八）服务和售后

1、网络进行远程应用支持、 远程软件升级、 远程故障诊断及远程急修；

2、国内有库存备件送达期限不超过2个工作日、 国外有库存备件送达期
    限不超过5个工作日（不包括非标准备件、 不可抗力除外）；

3、全国热线电话,由经验丰富的技术专家24小时提供在线服务；

4、进口设备保修期为设备验收后2年。保修期内按照生产厂家对设备的保
 养要求来安排年度保养工作， 并根据质量管理要求提供预防性保养检查清  
 单。与设备所配置的第三方产品相关的服务由第三方产品生产厂家提供；

5、开机率：保修期内保证设备开机率≥95%， 如果此开机率由于厂家的原因未能达到，按照约定给与相应赔偿；

6、生产厂家对设备提供终身免费的安全性升级；

7、维修：响应时间为在收到用户报修电话后2小时之内， 并在用户确认派工后保证24小时内由专业人员开始实施设备维修。 零配件的保证供应期不少于设备停产后10年；