设备名称：（广角）眼底照相机，数量：1台，预算：140万元

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 功能和用途：具有眼底荧光造影功能，用于眼底疾病的鉴别诊断；例如糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性、视网膜动静脉阻塞、眼底出血等； |
| 2 | 主机技术参数要求： |
| 2.1 | 具有共焦激光扫描技术原理的眼底成像系统 |
| 2.2 | 具有高清图像分辨率：≥2048X2048像素 |
| 2.3 | 具有光学分辨率：≤5µm/像素 |
| ★2.4 | 具有最小瞳孔直径要求：≤2mm |
| 2.5 | 具有视网膜成像光源：≤488nm共焦激光光源 |
| 2.6 | 具有脉络膜成像光源：≤785nm共焦激光光源 |
| 2.7 | 具有单次红外实时预览镜头角度≥100° |
| 2.8 | 具有两张造影图像自动拼图眼内角度：≥200° |
| 2.9 | 具有≥2张自动拼图软件 |
| 2.10 | 具有自发荧光多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| 2.11 | 具有无赤光成像多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| 2.12 | 具有红外成像多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| 2.13 | 具有视网膜造影多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| 2.14 | 具有脉络膜造影多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| 2.15 | 具有激光彩照多角度一键切换功能：15°、30°、60°光学变焦 |
| ★2.16 | 具有≥100°镜头超广角视网膜和脉络膜造影功能 |
| 2.17 | 具有≥100°镜头超广角激光彩照 |
| 2.18 | 具有多角度一键切换视网膜动态造影 |
| ★2.19 | 具有多角度一键切换脉络膜动态造影 |
| 2.20 | 具有成像速度：≥8帧/秒 |
| 2.21 | 具有屈光补偿－20～+20D可调 |
| 2.23 | 具有多张叠加降噪功能，实现高清图像质量 |
| 2.24 | 具有主机机身可左/右旋≥30度，方便周边成像 |
| 2.25 | 具有IR, RF, AF, FFA, ICGA, FFA+ICGA多种成像模式 |
| ★2.26 | 具有多角度FFA+ICGA同步造影 |
| 2.27 | 具有多角度FFA+ICGA同步动态造影 |
| 2.28 | 在使用期间设备软件免费升级到最新版本 |
| 3 | 配置要求： |
| 3.1 | 主机：1套 |
| 3.2 | 具有可移动式含升降桌台，配套滚轮可移动，控制方式：总电源控制 |
| 3.3 | 具有计算机操作系统：配置要求 ≥四核CPU，≥8G内存，≥1T硬盘，独立显卡 |
| 3.4 | 具有激光扫描摄像头及激光器壹套 |
| 3.5 | 具有高清显示器，≥27英寸彩色监视器（分辨率 ≥1080p）壹台 |
| 3.6 | 具有彩色喷墨打印机壹套 |
| 3.7 | 具有持续可升级操作系统软件版本壹套 |
| 3.8 | 中文操作说明书壹套 |
| 3.9 | 质保期≥3年 |