设备名称：532 nm眼底激光，数量：1台，预算：40万元，质保期2年

532 nm眼底激光技术参数

一、激光

1、类型:  倍频二极管泵式固态激光器。

2、波长:   532 nm (绿色激光)

3、输出功率:   ≥1500 mW。

4、显示:  ≥ 5.7 英寸液晶屏幕。

5、★配有532nm激光防护镜、全视网膜镜、三面镜。

6、曝光时间：≥ 0.01秒 - 3.00 秒 。

7、彩色液晶屏显示,：激光能量,激光模式,间隔时间, 曝光时间等参数通过触摸屏调节 。

8、可存储自定义治疗参数。

9、配备激光升降桌1套、裂隙灯1台。

二、瞄准光

1、类型:   二极管激光

2、波长：≥635 nm (红色激光)

- 三、多点扫描

1、★多点发射模式：单点、矩阵、弧形、环形。

2、自动推进功能：一组光凝矩阵完成后，自动推进功能会将治疗区域自动推进至下一个待治疗区域，该功能可使手术医生更专注于聚焦。

四、激光光纤

1、光纤接口≥1个，可使用27G激光光纤。

2、★配备魔术鼠标或3D鼠标：通过鼠标调整多点图形的点数、间隔、形状等。

3、具备电子报告功能，可自动显示本次治疗使用的时间、光斑大小、能量、点数，并自动计算能量密度。