设备名称：眼科光学相干断层扫描仪，数量：1台，预算：120万元

眼科光学相干断层扫描仪技术参数要求

- 1、OCT成像技术：扫频源光学相干断层成像技术。

- 2、OCT光源：扫频激光。

- 3、OCT光源波长≤1060nm。

- 4、★OCT扫描速度≥100,000 A-scan/s。

- 5、OCT后节扫描深度≥6mm，前节扫描深度：≥14mm。

- 6、OCT轴向光学分辨率≤3.8um，OCT轴向数字分辨率≤2.0μm。

- 7、扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA。

- 8、★配置外置眼前节适配器（非设备内置镜头）。

- 9、★实时眼球追踪≥100Hz。

- 10、眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像。

- 11、眼底成像光源波长≥830nm。

- 12、具备OCT血流成像功能。

- 13、OCTA单次扫描最大范围≥12mm x 12mm。

- 14、★具备血流拼图功能，血流成像拼图范围:≥28mmX24mm。

- 15、血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度。

- 16、视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图。

- 17、视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层、自定义分区浏览模式。

- 18、青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库。

- 19、视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析。

- 20、神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析。

- 21、眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。

- 22、血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区。

- 23、★脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化。具备脉络膜中大血流（非Enface反转）。

- 24、去伪影技术：默认3D全层去伪影。

- 25、最小瞳孔要求≤2mm。

- 26、数据开放接口：DICOM。

- 27、打印机：激光彩色打印机。

28、质保期3年