全自动血液细胞分析仪技术参数

- ★一台设备可同时检测血常规五分类、网织红细胞、CRP检测、SAA检测功能；

- 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- ★报告参数：血液分析报告参数≥37个，二维散点图≥2个，三维散点图≥2个；

- 具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，体液分析报告参数≥7个

- ★单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；SAA ≥100样本/小时；

- ★进样方式及用血量：静脉血和微量全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测用血量≤40μl,预稀释模式用血量≤20μl。

- ★标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

- ★末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

- 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- ★具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- ★具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

- 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供相关数据证明材料）。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 配备原厂中文报告及数据处理系统。

- 血液分析仪主机自带10寸以上大屏幕彩色液晶触摸屏。

- ★血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-400）109/L，红细胞：（0-8.5）1012/L，血小板：（0-5000）109/L，血红蛋白：（0-250）g/L。

- 特定蛋白分析线性范围：CRP 0.2-300mg/L; SAA：5-350mg/L.

- 全血CRP检测时可自动校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰，保障结果的准确性（提供相关证明材料）

- 提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。

- 可根据医院的发展需求拓展升级组成血液分析流水线。

- ★ 可拓展连接糖化血红蛋白模块，实现全血一管通检测血常规、炎症及糖化血红蛋白。

- ★可与原厂推片染色机连接成血液分析流水线，提供装机用户名单以供核实。

- ★ 提供原厂配套的质控品和校准品。具备原厂网织红细胞校准品，以注册证为准。

配套试剂清单：

1、总体要求：按不可拆分的最小包装进行报价，测算能完成的样本量，核算出单人份的试剂成本，血常规总试剂成本不高于4.5元/人份，网织红总试剂成本不高于6元/人份，超敏CRp总试剂成本不高于8、4元/人份，SAA总试剂成本不高于10元/人份，

2、投标人根据所投产品对应的试剂品种、列出对应的规格、样本量自行填写，

| 检测项目 | 试剂名称 | 参考规格 | 可做样本量 | 报价（按不可拆分的最小包装） | 单人份价格 | 年预估用量（瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血常规 | 稀释液 | 20L/瓶 | 600 | 249 | 0.42 |  |
|  | 溶血剂1 | 1L/瓶 | 2250 | 830 | 0.37 |  |
|  | 溶血剂2 | 4L/瓶 | 3000 | 2216.1 | 0.74 |  |
|  | 染色液1 | 48mL/瓶 | 2900 | 2465.1 | 0.85 |  |
|  | 溶血剂3 | 4L/瓶 | 3000 | 1352.9 | 0.45 |  |
|  | 染色液2 | 48mL/瓶 | 2900 | 4847.2 | 1.67 |  |
|  |  |  |  | 血常规合计 | 4.50 |  |
| 网织红 | 稀释液 | 1L/瓶 | 600 | 777 | 1.30 |  |
|  | 染色液 | 12mL/瓶 | 600 | 2822.3 | 4.70 |  |
|  |  |  |  | 网织红合计 | 6.00 |  |
| 超敏CRP | 溶血剂 | 200mL/瓶 | 380 | 453.38 | 1.19 |  |
|  | 超敏CRP乳胶试剂 | 100人份 | 100 | 721 | 7.21 |  |
|  |  |  |  | CRP合计 | 8.40 |  |
| SAA | 溶血剂 | 200mL/瓶 | 380 | 453.38 | 1.19 |  |
|  | 血清淀粉样蛋白A（SAA)检测试剂盒 | 100人份 | 100 | 881 | 8.81 |  |
|  |  |  |  | SAA合计 | 10.00 |  |

其他耗材或消耗品：单独报价，并计入投标总价（投标人根据所投产品，列出对应的规格包装，按不可拆分的最小规格进行报价，

| 序号 | 消耗品名称 | 参考规格 | 年预估用量（支） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头清洁液 | 50mL/支 |  |
| 2 | CRP校准品 | 0.5ml/支 |  |
| 3 | 风湿三项质控品 | 低值3*1mL 高值3*1mL |  |
| 4 | 血清淀粉样蛋白A 质控品 | 1.5ml/支 |  |
| 5 | 血清淀粉样蛋白A 校准品 | 0.5ml/支 |  |
| 6 | 血常规质控物(高值) | 4.5mL/支 |  |
| 7 | 血常规质控物(中值) | 4.5mL/支 |  |
| 8 | 血常规质控物(低值) | 4.5mL/支 |  |
| 9 | 网织红质控物(高值) | 4.5mL/支 |  |
| 10 | 网织红质控物(中值) | 4.5mL/支 |  |
| 11 | 网织红质控物(低值) | 4.5mL/支 |  |
| 12 | 血液分析仪校准物 | 3mL/支 |  |