全自动化学发光分析仪技术参数（肿瘤、肝纤维化等）

- 发光原理：非酶参与的直接化学发光

- ★测试速度：单机≥600T/H，可拓展

- 第一份结果出来所用时间:≤15分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- ★样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能

- ★采样针：一次性TIP吸头，一吸多注。具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能

- ★试剂位：≥40个，可随时装载、替换试剂

- TIP存储器：一次装载≥500个TIP头，连续装载、实时数量显示

- 反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载≥2900个反应杯，支持连续装载，实时数量显示

- ★样本区带独立供电冷藏系统

- 试剂种类：≥120种项目，包含：甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、胃功能、高血压、贫血、骨代谢、TORCH等

- 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

- 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

- 试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

- ★标准品：每盒试剂自带标准品无需另购，电子标签内置主曲线

- 定标方式：两点定标修正主曲线，稳定期最高可达4周

- 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息

- 电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器

- 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享

- 20.具体项目：

- （1）甲状腺功能：T3、T4、FT3、FT4、TSH、反T3、甲状腺球蛋白抗体、促甲状腺激素受体抗体、甲状腺微粒体抗体

- （2）肝纤：HA、PIIIP、CIV、LN、甘胆酸

- （3）肿瘤：AFP、CEA、CA50、CA242、CA153、CA199、CA724、CA125、HE4、NSE、CY211、SCCA、PSA、F-PSA、PAP、PROGRP、PIVKA-II

- （4）胃功能：胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、HP抗体

- （5）高血压：肾素、血管紧张素1、血管紧张素II、醛固酮、皮质醇、ACTH

- （6）贫血：铁蛋白、叶酸、维生素B12，

- （7）骨代谢（25-OH VD、PTH、CT、BGP、P1NP、β-CTx），

- （8）优生优育（TORCH）:≥10项：弓形虫IgG抗体、弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgG抗体、风疹病毒IgM抗体、巨细胞病毒IgG抗体、巨细胞病毒IgM抗体、Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体、Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体、Ⅰ单纯疱疹病毒性IgM抗体、Ⅱ单纯疱疹病毒性IgM抗体

- （9）EB病毒：≥6项：EB病毒早期抗原IgG抗体、EB病毒早期抗原IgA抗体、EB病毒衣壳抗原IgG抗体、EB病毒衣壳抗原IgM抗体、EB病毒衣壳抗原IgA抗体、EB病毒核抗原IgG抗体

配套试剂清单（试剂报价须包含定标品、质控品、一次性TIP头）

| 项目类别 | 项目名称 | 每人份预算（元/人份） | 备 注 | 年预估用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲状腺功能 | T3 | 7.5 |  |  |
|  | T4 | 7.5 |  |  |
|  | FT3 | 7.5 |  |  |
|  | FT4 | 7.5 |  |  |
|  | 反T3 | 10 |  |  |
|  | TSH | 7.5 |  |  |
|  | 甲状腺球蛋白抗体 | 12 |  |  |
|  | 促甲状腺激素受体抗体 | 12 |  |  |
|  | 甲状腺微粒体抗体 | 12 |  |  |
| 肝纤 | HA | 15.84 |  |  |
|  | PIIIP | 14.4 |  |  |
|  | CIV | 12.96 |  |  |
|  | LN | 14.4 |  |  |
|  | 甘胆酸 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
| 肿瘤 | AFP | 5.62 |  |  |
|  | CEA | 5.62 |  |  |
|  | CA50 | 16 |  |  |
|  | CA242 | 16 |  |  |
|  | CA153 | 13.8 |  |  |
|  | CA199 | 13.8 |  |  |
|  | CA724 | 14 |  |  |
|  | CA125 | 13.8 |  |  |
|  | HE4 | 28 |  |  |
|  | NSE | 15 |  |  |
|  | CY211 | 16 |  |  |
|  | SCCA | 13.8 |  |  |
|  | PSA | 11.2 |  |  |
|  | F-PSA | 11.2 |  |  |
|  | PAP | 16 |  |  |
|  | PROGRP | 16.5 |  |  |
|  | PIVKA-II | 45 |  |  |
| 胃功能 | 胃泌素17 | 25 |  |  |
|  | 胃蛋白酶原I | 18 |  |  |
|  | 胃蛋白酶原II | 18 |  |  |
|  | HP抗体 | 7.5 |  |  |
| 高血压 | 肾素 | 6 |  |  |
|  | 血管紧张素1 | 6 |  |  |
|  | 血管紧张素II | 6 |  |  |
|  | 醛固酮 | 12 |  |  |
|  | 皮质醇 | 10 |  |  |
|  | ACTH | 25 |  |  |
| 贫血 | 铁蛋白 | 10 |  |  |
|  | 叶酸 | 4.5 |  |  |
|  | 维生素B12 | 9 |  |  |
| 骨代谢 | 25-OH VD | 12 |  |  |
|  | PTH | 12 |  |  |
|  | CT | 12 |  |  |
|  | BGP | 6 |  |  |
|  | P1NP | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | β-CTx | 15 |  |  |
| 优生优育 | ≥10项 | 每项5.4 |  |  |
| EB病毒 | ≥6项 | 每项5.4 |  |  |

| 序号 | 消耗品名称 | 参考规格 | 年预计用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1500ml/瓶 |  |
| 2 | 清洗液 | 1L/瓶 |  |
| 3 | 反应杯 | 2000个/箱 |  |

- 其他耗材：单独报价，并计入投标总价