| 序号 | 技术参数 |  | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 1 | 实测参数 | ≥9实测参数：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct |  |
| 2 | 计算参数 | pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), sO2等 ≥20项计算参数 |  |
| 3 | 方法学 | 电流、电位和电导微电极技术 |  |
| 4 | 样本类型 | 全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器 |  |
| ★5 | 样本体积（全参数） | ≤70µl |  |
| 6 | 进样方式 | 自动进样，无须适配器 |  |
| ★7 | 规格/测试数 | 多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、 |  |
| ★8 | 耗材效期 | 所有耗材上机效期≥30天 |  |
| 9 | 定标 | 自动定标，并支持手动设置 |  |
| 10 | 质控要求 | 内置自动质控且支持外部及第三方质控 |  |
| ★11 | 待机模式设置 | 可根据使用情况随时将分析仪设置为待机模式，减少试剂包消耗 |  |
| 12 | 数据存储 | 患者检测结果：≥500，，定标结果：≥500，定标结果： ≥500，系统日志数据：≥15000 |  |
| 13 | 耗材类别与更换 | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 |  |
| 14 | 网络连接能力 | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |  |
| 15 | 售后服务 | 售后服务：满足本地化服务要求，仪器故障≤12小时响应，超过24小时提供备用机。安徽省内有厂家专职工程师，并提供证明，认证工程师≥3名。 |  |

血气分析仪技术参数

二、配套耗材

配套耗材：包括但不限于测试卡片、试剂包等，配套耗材包含多个项目需提供分项报价。

| 产品名称 | 参考包装规格 | 预计年使用量 | 每人份预算（元/人份） | 年预估用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血气生化多项测试卡片 | 25卡片/盒 | 500卡片 | 50 |  |
| 其他配套耗材 | 根据所投产品情况自行填写规格，按人份报价 | 500人份 | / |  |
| 非人为因素导致的残片，投标人须承诺按同等数量补齐。提供承诺函。 |  |  |  |  |