PCR扩增仪技术参数

- ★1、样本容量：96孔（或2x48孔、双模块）。

- 2、反应体系：15-100ul

- 3、适用耗材：0.2mlPCR管、8连管、48孔板或96孔板。

- ★4、实验室内运行模式：2x48孔反应模块，独立运行2个48孔实验/1个96孔的实验

5、 注册证：三类医疗器械注册证、CE认证、TUV ISO13485:2003

- 6、适用试剂：有国家注册证的新冠病毒核酸检测试剂6家及以上。

- 7、控制温度：4～99℃。

- ★8、最大升降温速率：≥4.0℃/S。

- 9、温度准确定：±0.1℃。

- 10、孔间温度均匀性：±0.1℃。

- 11、控温方式：半导体热电模式。

- 12、控温模式：模块控温、试管控温

- ★13、光源：大功率LED（免维护）。

- 14、检测器：高灵敏度光电传感器。

15、灵敏度：最小可检测单拷贝基因

- ★16、重复性：CV≤1.0%。

- ★17、相关系数：≥0.999。

★18、检测动力学范围：100-1010

- 19、可信度：至少能区分1000与2000拷贝浓度差异。

- 20、激发光波长：通道数≥6，通道1：470±5nm；通道2：530±5nm；通道3：580±5nm；通道4：630±5nm；通道5和通道6后期根据医院需要随时免费开通。

- 21、检测波长：通道数≥6，通道1：510±5nm；通道2：565±5nm；通道3：620±5nm；通道4：665±5nm；通道5和通道6后期根据医院需要随时免费开通。

- 22、适合探针/染料：FAM/SYBR ，VIC/HEX/JOE/TET，ROX/TEXRD，CY5。

★23、软件应用定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。

- 24、热盖：室温～108℃电子自动热盖。

- 25、电脑最低配置：内存4GB 硬盘空间256GB  CPU 2.0GHz。

- 26、操作系统：支持Windows XP、Windows7。

27、接口方式：RS232、USB。

28、断电保护：具有断电保护功能

★29、提供本省10家以上标杆客户名单