低速离心机招标参数

| - 1、转速 | - ≤6000r/min，落地式 |
| --- | --- |
| - 2、离心力 | - ≤6080xg |
| - 3、容量 | - ≥100孔 |
| - 4、定时范围 | - 0-99min59s |
| - 5、转速精度 | - ±10rpm |
| - 6、整机噪音 | - ＜55dB |
| - 7、适配器可满足100mm和75mm采血管分离，需带自动脱帽功能 |  |
| - 8、需适配转子2ml,5ml,10ml，15ml等多种规格 |  |
| - 9、超速、不平衡检测功能，故障报警功能，门盖机身双层密封圈，密封性要好 |  |
| - 10、转速、离心力、运行时间、故障显示屏显示 |  |