| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型仪 | 1 | 30.5 |

全自动血型及配血分析系统技术参数表

| 序号 | 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试速度 | ≥380测试/小时 |
| 2 | ★系统检测项目 | ABO血型正反定型实验、ABO血型正定型实验、不规则抗体筛查实验、交叉配血实验、直接抗人球蛋白试验、间接抗人球蛋白试验、Rh（D）血型定型试验、Rh/K分型试验，支持质控品上机操作可出报告。 |
| 3 | 测试原理 | 采用柱凝集血型诊断系统试剂卡技术和数字图像处理技术自动实现人血样本的体外免疫血液检测。既可用作独立设备运行，也可与客户的实验室信息系统 (LIS) 连接。 自动完成多项实验处理功能，包括液体吸取、试剂卡处理、样本孵育、离心、反应级别评定与结果判定，以及满足多种数据管理要求。 |
| 4 | 测试的精度和准确度 | 血型测定与抗人球蛋白测定符合率达到100％ |
| 5 | 样本类型 | 经离心分离的全血、 血浆和血清、 压积红细胞、 3-5%红细胞悬浮液（稀释前患者／供血者）、 0.8%红细胞血液（稀释前患者／供血者） |
| 6 | 样本量 | 10-50微升 |
| 7 | 样本加样 | 采用加样针加样，具有压力液面探测及报警功能。 |
| 8 | ★样本容量 | ≥40个样本，可以持续加样或急诊加样 |
| 9 | ★试剂位 | ≥10个红细胞试剂位，带自动混匀功能， |
| 10 | ★试剂卡位 | 可同时放置≥140个试剂卡 |
| 11 | ★试剂储存、效期 | 试剂卡机上稳定性至试剂卡失效，试剂卡效期≥8个月试剂卡储存：试剂卡日常可存放在温度2－25°C环境下，无须冷藏。 |
| 12 | ★离心系统 | 离心机≥2个且功能相同，互为备机。同时离心≥20张卡，离心时间≤5分钟。 |
| 13 | ★孵育系统 | - 孵育器≥2个：加热孵育器及室温孵育器。孵育位≥28个，孵育时间≤10分钟。 |
| 14 | 样本与试剂管理 | - （1）独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区，分体式样本架允许连续上样。 - （2）通过条形码可以对样本和试剂进行主动身份鉴别，防止错误的发生，同时支持样本与试剂信息的手工录入，适用于科研样本的检测。 - （3）样本移液时使用血液凝块探测手段，从而确保包含凝块的样本不进行处理，同时，被探测到的凝块不会对后面的样本产生影响。 - （4）具有试剂（液体试剂以及试剂卡）库存管理功能，即时提供试剂库存情况，及测试所需试剂需量显示。 |
| 15 | 判读系统 | 用高分辨率CCD成像判读。原始图片永久保存，数据可备份，结果可溯源。 |
| 16 | 质控 | 具有配套质控品，可以实现定期质控，具有定期维护保养提醒及维护保养向导 |
| 17 | 操作软件 | - （1）全中文软件用户友好软件(菜单驱动屏幕)，在线帮助屏幕、多种报告能力、操作人员配置实验组、运行质控、双向界面 - （2）自我诊断功能 - （3）可实现网络整合 |
| 18 | 条码识别系统 | 自动识别所有的标准条码，包括: Code 128C，CODABAR，Code 39，Eurocode，Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5)，ISBT 128，UPC |
| 19 | LIS 处理能力 | 符合国际标准自动下载和主机查询，具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口 |
| 20 | 软件支持 | 免费升级 |

配套试剂及耗材清单

| 序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 年预估用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | 400卡/盒 | 1000卡 |
| 2 | ABO/Rh血型复检卡 | 100卡/盒 | 500卡 |
| 3 | 抗人球蛋白（IgG、C3b/C3d）检测卡 | 100卡/盒 | 500卡 |
| 4 | 抗人球蛋白（IgG、C3b/C3d）检测卡 | 400卡/盒 | 1000卡 |
| 5 | 血型分析仪用稀释液 | 10ml*3/盒 | 300ml |
| 6 | 仪器保养液 | 12ml*15/盒 | 1500ml |
| 7 | 半自动血型分析仪专用稀释杯 | 180个/盒 | 1800个 |
| 8 | RH/K血型检测试剂卡 | 400卡/盒或100卡/盒 | 100卡 |
| 9 | 血型鉴定质控品 |  |  |
| 10 | 交叉配血质控品 |  |  |
| 11 | 不规则抗体质控品 |  |  |