全自动血栓弹力图招标参数

| - 产品质量要求 | - 同品牌同型号产品，在安徽省三甲级医院装机≥5家，提供用户名单及联系方式以供查验 |
| --- | --- |
| - ★整机构成 | - 全自动进样一体机，仪器自带屏幕，支持触屏操作，方便快捷 |
| - 整机功能 | - 支持反应杯装载、加样、混匀、孵育、检测、结果计算、报告输出等过程全自动，无需人工进行加样检测，提升检验效率。 |
| - ★通道数量 | - 同一主机≥10个检测通道。 |
| - ★试剂位 | - ≥10个试剂位，具有≥4个定时自动混匀功能位，支持试剂24小时在机冷藏。 |
| - ★反应杯 | - 原厂配套反应杯，单次可装载≥50个反应杯，反应杯为单个独立非多个联杯，支持随时添加。 |
| - ★进样量 | - 无需打开仪器装载样本，外置进样架可一次性装载≥30个样本，并支持连续不间断进样，满足更多样本检测。 |
| - 混匀系统 | - 机械臂智能识别不同类型采血管，兼容不同直径和不同高度采血管，自动进行样本混匀 |
| - ★进样方式 | - 原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样，避免气溶胶产生更安全。 |
| - 智能检测 | - 支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。 |
| - 孵育功能 | - 仪器支持自定义设置自动开机时间，到时间自动开机，自动孵育，缩短等待时间。 |
| - 温控准确度与波动度 | - 正常测试条件下，准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。 |
| - 条码扫描 | - 支持lis双通 |
| - 联网功能 | - 支持联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 |
| - 软件功能 | - 支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式。 |
| - 急诊测试 | - 配备独立急诊样本架，可设定急诊预留通道，保证急诊样本优先检测，实现随到随测。 |
| - 报告参数 | - 能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等35种参数。 |
| - 报告模式 | - 数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 |
| - 抗震性能 | - 仪器受周边环境影响较小，无需检测之前调节水平等繁琐操作，抗干扰性能优异，提供相关专利证书予以证明。 |
| - 测定项目 | - 活化凝血检测（凝固法）；凝血激活检测（凝固法）。血小板图-AA及ADP检测（凝固法）。 |
| - 配套试剂要求 | - 试剂为原厂生产注册，其中活化凝血检测（凝固法），凝血激活检测（凝固法），血小板图-AA及ADP检测（凝固法）及配套质控品，有效期均≥24个月，同时可支持2-25℃，不超过7天的常温运输。 |

配套试剂及耗材清单

| 序号 | 试剂名称 | 参考规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |